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A包：壁挂式全科诊断系统
一、参数
★1、检测项目及参数：≥9个项目，至少包括血压、血氧饱和度、脉搏、体温、眼底、耳膜及耳道、神经触痛、视力表，色盲谱
★2、显示屏幕：≥8寸真彩液晶显示屏
★3、整体结构：一体化集成结构设计，电源、控制、显示均进行了优化集成处理
4、血压测量：
4.1、采用多参数监护仪所应用示波法测量原理，准确度高，环保无水银
4.2、一次测量提供舒张压、收缩压，平均压3个参数
4.3、液晶屏数字化动态显示测量结果，避免示值误差
4.4、系统自动进行充放气控制
4.5、针对人群范围有成人、儿童、新生儿
4.6、可自动存储≥800个测量结果
4.7、血压显示分辨率≤1mmHg
5、血氧饱和度测量：
5.1、光电法测量原理
5.2、液晶屏数字化显示测量结果
5.3、平均单个患者读值时间≤5秒钟
5.4、血氧饱和度测量范围包含50%—100%
5.5、可自动存储≥800个测量结果
5.6、血氧饱和度显示分辨率为：≤1%
6、脉搏测量：
6.1、液晶屏数字化显示测量结果
6.2、至少提供数值和波形图2个结果参数
6.3、可自动存储≥800个测量结果
6.4、测量范围包含25bpm—250bpm
6.5、显示分辨率为：≤1bpm
7、体温测量：
7.1、红外线耳温测量
7.2、测量范围包含35℃—42℃
7.3、在测量范围内，最大误差≤±0.2℃
7.4、平均单个患者测量时间≤3秒钟
7.5、具备温度超限报警功能
8、眼底检查：
10.1、≥19个屈光分度
10.2、检眼镜的照明光应均匀，边缘清晰，无明显的阴影
10.3、进口光学元器件，采取光学多层镀膜增透减反新工艺，可观察小瞳孔
10.4、系统统一供电，红外感光自动开关
9、耳膜及耳道检查：
9.1、光导纤维照明，带鼓气孔
9.2、放大镜倍率≥2.5X 
9.3、照明光应均匀，边缘清晰，无明显的阴影
9.4、系统统一供电，红外感光自动开关
10、扩展功能：数据可利用USB、SD、以太网接口进行数据交换
11、壁挂式全科诊断系统提供SFDA证件
12、整套系统具备国家临床检测基地出具的临床检测报告
13、制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证
★14、整机质保≥3年
★15、使用期限≥5年
16、 提供详细配置清单

附件2：  技术参数偏离表 
请各供应商根据所投产品参数，对照采购技术参数要求认真、逐项、如实填写                                                    
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	采购技术参数要求
	投标文件技术响应
	偏离概述
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注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件技术响应栏”一列中写明技术参数。
2.序号应对应该产品在技术参数中的序号。
3.供应商所供的参数信息必须要与设备技术支持资料（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等）一致，后附产品技术资料，不提供又无法证明相关参数的按照不响应/负偏离处理。
4.技术响应栏中经院内评审专家组认定完全复制采购技术参数要求的给予扣减技术分处理。
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