附件1：
A包：超声软组织切割止血手术设备
1、 参数
1、★主机、换能器匹配KJ-CSDT36AY超声刀头。
2、★振动频率：≥55.5 kHz。
3、★振动幅度：60——100微米。
4、工作环境：温度：15℃——40℃；相对湿度30%——75%；气压：700hPa——1060hPa。
5、防水等级至少达到IPXO等级。
6、主机显示功率档位，至少包含5种档位；刀头工作时有声音提示工作状况。
7、主机有自检功能, 自检时间≤5秒钟。
8、换能器内含智能芯片，提供系统诊断功能, 可快速准确找出问题所在，及时排除故障。
9、★换能器阻抗≤130欧。
10、主机输入：电源：220VAC，50Hz；功率：320W。
11、★整机质保≥3年。
12、★使用期限≥5年。
13、提供详细配置清单。

B包：超声软组织切割止血手术设备
一、参数
1、★主机、换能器匹配CS3605E超声刀头。
2、★振动频率：54 kHz——57 kHz。
3、电源电压：100——240V，电源频率：50Hz/60Hz，输入功率：250W。
4、工作环境：温度：10℃——30℃，相对湿度≤70%，气压范围：860hPa——1060hPa。
5、符合GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》，管理分类Ⅲ类。
6、★刀头振动幅度为25——110微米 。
7、主机功率至少5档可调，刀头工作时有声音提示工作状况。
8、具有故障智能指示系统，配备警示信号、警示图像、异常提示音和错误代码。
9、★主机至少包含开机自检、操作界面指示、状态监测、输入输出控制、组织自适应技术等功能。
10、待机开关可呼吸闪烁，提示电源连接状态。
11、可通过主机设置启用/禁用刀头按钮和脚踏控制项。
12、与多种系列刀头配合使用可用于闭合直径≤5mm的血管。
13、★可与单一按键的超声刀头配合使用。
14、主机设备可通过更新系统软件，兼容后续新产品刀头。
15、★液晶显示屏，可触屏操作。
16、★换能器手柄使用次数≥100次。
17、换能器手柄内带有计数器，次数将要耗尽时，主机屏幕会显示剩余次数。
18、★整机质保≥3年。
19、★使用期限≥5年。
20、提供详细配置清单。
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请各供应商根据所投产品参数，对照采购技术参数要求认真、逐项、如实填写                                                    
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注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件技术响应栏”一列中写明技术参数。
2.序号应对应该产品在技术参数中的序号。
3.供应商所供的参数信息必须要与设备技术支持资料（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等）一致，后附产品技术资料，不提供又无法证明相关参数的按照不响应/负偏离处理。
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