项目2：新生儿视频喉镜
一、参数：
1、整机由显示器、手柄部件和一次性使用全包喉镜片三部分组成，具有拍照录像、数据存取功能
2、可适配使用新生儿、婴儿Miller型、幼儿三种型号一次性喉镜片
*3、主机显示器≥3.0寸，能上下0º～110º转动，左右0º～270º转动
*4、镜片前端厚度：新生儿≤10mm、婴儿Miller型≤10mm、幼儿≤9.5mm
· 5、一次性喉镜片可插入镜片长度：新生儿≥52mm、婴儿Miller型≥77mm、幼儿≥70mm；
*6、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离：新生儿≤22mm、婴儿Miller型≤22mm、幼儿≤25mm；
[bookmark: _Hlk71222765]*7、镜片角度：新生儿=6度、婴儿Miller型=6度、幼儿=27度；
8、配套PCTG材料一次性使用全包喉镜片。较PC材质，不含双酚A，透明度高。
9、视场角60º±15%
10、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux
11、液晶屏像素（PIX ）：≥720*480
12、分辨率≥7.87LP/mm
*13、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式
14、内置可充电式锂电子聚合物电池
15、具有特殊防雾功能
16、手柄防水等级：≥IPX7
17、具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量≥40万张，可存储录像时长≥16小时
18、支持环氧乙烷灭菌消毒
19、充电时间：＜3小时
20、持续放电时间： ≥3小时
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