附件1：
A包：微波治疗仪
一、参数
1. 输入功率：≥1050VA；
2. 使用电源：220V，50Hz；
3. 设备配置：立式结构，微电脑控制、单微波源；
4. 工作频率：2450MHz±30MHz
5. 工作模式包含：理疗模式；
6. ★输出功率：理疗模式0～80W连续可调，步长可调包含：1W、5W、10W；
7. 工作时间：理疗模式包含0～30min；
8. 输出方式包含：连续式、间歇脉冲式、间歇集束式；
(1) 间歇脉冲式：间歇频率为1Hz±10%，输出时间500ms±20%，间歇时间500ms±20%；
(2) 间歇集束式：间歇频率为2Hz±10%，输出时间250ms±20%，间歇时间250ms±20%；
9. 非期望辐射：
(1) 在距离非接触理疗应用器前方1m及后方0.25m处的非期望辐射不应超过10mW/cm2；
(2) 设备在配合所有适配的热凝器使用时，非期望辐射不应超过10mW/cm2；
10. 驻波比：
(1) 输出线缆及连接器驻波比：输出线缆及转接器一起使用，在其工作频率下驻波比应不大于1.5；
(2) 应用器驻波比：理疗应用器、热凝器在其工作频率下的驻波比不超过3.0；
11. 设备界面上可以查看所有通道的运行状态；
12. 治疗结束后，机器有蜂鸣器提醒；
13. ★病历信息管理：记录患者姓名、性别、治疗次数等信息，并可删除病历；
14. ★支持自定义方案：可新增、修改、载入和删除方案；
15. 理疗应用器：标配1个大圆杯：尺寸：≥φ155mm；
16. 设备具有Wi-Fi无线网络接口，用于数据传输；
17. 产品尺寸：≤530mm×510mm×853mm；
18. 产品取得计算机软件著作权。
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附件2：  技术参数偏离表 
请各供应商根据所投产品参数，对照采购技术参数要求认真、逐项、如实填写                                                    
	序号
	采购技术参数要求
	投标文件技术响应
	偏离概述

	1
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	...
	
	
	

	
	
	
	


注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件技术响应栏”一列中写明技术参数。
2.序号应对应该产品在技术参数中的序号。
3.供应商所供的参数信息必须要与设备技术支持资料（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等）一致，后附产品技术资料，不提供又无法证明相关参数的按照不响应/负偏离处理。
4.技术响应栏中经院内评审专家组认定完全复制采购技术参数要求的给予扣减技术分处理。
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