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附件1：
A包：骨创伤治疗仪
一、参数
1. 适用范围：适用于促进骨折愈合、软组织肿胀消退及缓解病人的疼痛。
2. ★包含：主机、磁耦合盘（脉冲磁）、皮肤电极（电刺激）、静电极板（静电场）等
3. ★结构：不可分拆的柜机推车式
4. 显示：液晶显示界面
5. ★按键：功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。
6. ★输出路（线）数：包含2路、4路。
7. ★治疗功能：包含内生电流疗法（电刺激）、磁热疗法（脉冲磁）、高压静电疗法（静电场）
8. 电刺激输出，治疗模式：≥8种
9. 电刺激输出，定组频率：4000Hz
10. 电刺激输出，动组频率：包含4000-4150Hz
11. 电刺激输出，自动模式下动态差频自动变化范围：包含0-150Hz
12. 电刺激输出，自动模式下动态差频自动变化周期：包含0-60S
13. ★电刺激输出，手动模式下固定差频手动调节范围：包含0-150Hz,≥16档可调
14. 电刺激输出，输出电流：≤100mA，逐档连续可调
15. 电刺激输出，开路电压：≤500V
16. 脉冲磁输出，治疗模式：≥4种
17. 脉冲磁输出，磁感应强度：包含11-53mT,≥8档可调
18. 脉冲磁输出，磁场频率：包含2Hz-16Hz，≥8档可调
19. ★脉冲磁输出，热疗功能：包含37℃-42℃
20. 静电场输出，直流电压≥4档
21. 定时范围：包含1-99min
22. 列出详细配置清单


附件2：  技术参数偏离表 
请各供应商根据所投产品参数，对照采购技术参数要求认真、逐项、如实填写                                                    
	序号
	采购技术参数要求
	投标文件技术响应
	偏离概述
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注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件技术响应栏”一列中写明技术参数。
2.序号应对应该产品在技术参数中的序号。
3.供应商所供的参数信息必须要与设备技术支持资料（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等）一致，后附产品技术资料，不提供又无法证明相关参数的按照不响应/负偏离处理。
4.技术响应栏中经院内评审专家组认定完全复制采购技术参数要求的给予扣减技术分处理。

1

