[bookmark: _GoBack]附件1：生物安全柜
A包：
整体要求：满足新生儿药物配备要求

1、 实质性条款：A2型，30%外排，70%循环

二、安全柜基本参数：
（1）外部尺寸≥（L×D×H）1800mm×750mm×2200mm；
 （2）内部尺寸≥（L×D×H）1600mm ×600mm×660mm 。
 （3）台面距离地面高度：≥770mm
（4）风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s
（5）净化级别：≥100级
（6）系统排风总量：≥620 m³/h
（7）噪音等级：≤67dB（A）
（8）照明：≥1000lx
*（9）过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%
（10）振动幅值：频率 10Hz 和 10kHz 之间的振动净振幅不超过 5μm（rms）
（11）使用年限：≥8年
 （12） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105 
（13） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 
（14） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次
（15） 质保年限：≥2年

三、功能参数：
▲1、生物安全柜符合国标GB 41918-2022《生物安全柜》的要求。(提供检测报告）
2、所有箱体和装饰材料能耐正常的磨损，能经受气体、液体、清洁剂、消毒剂及去污操作等的腐蚀。（提供检测报告）
3、安全柜的玻璃光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，其厚度≥6mm。（提供检测报告）
4、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便；  
5、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构；
6、工作区采用四面（左右两侧、后部、底部）负压环绕设计；
7、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，通过排水阀排出，便于清理；
*8、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；
*9、前窗玻璃采用≥6mm的双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人；
*10、LCD彩色液晶显示屏，全参数显示；
* 11、至少包含脚踏电动、轻触按键、遥控电动三种方式控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降；玻璃门升降时不用直接接触玻璃；
12、安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现；
13、具有预约定时功能；
14、安全柜内加压500Pa，保持10min后气压不低于450Pa；
15、前窗采用垂直气流隔断设计；
16、有故障检测功能，根据过滤器运行负载，在范围内自行调整吸入口风速、下降风速，保证过滤的效率及实验安全；
17、箱体防撞部分采用 ≥1.5mm 厚的冷轧钢板且表面静电喷涂；
18、操作区顶部配备304不锈钢挂杆、≥10个S型不锈钢挂钩挂钩，方便实验操作；
*19、前窗关闭双重触发信号，使紫外灯杀菌消毒功能正常开启；
[bookmark: OLE_LINK1]*20、负压风道设有异物过滤结构，防止纸屑等异物进入风机系统影响产品正常运行；

四、设备配置清单要求
至少包含主机1台、底座1套、内风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、实验椅子2把。

附件2：  技术参数偏离表 
请各供应商根据所投产品参数，对照采购技术参数要求认真、逐项、如实填写                                                    
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	投标文件技术响应
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注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件技术响应栏”一列中写明技术参数。
2.序号应对应该产品在技术参数中的序号。
3.供应商所供的参数信息必须要与设备技术支持资料（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等）一致，后附产品技术资料，不提供又无法证明相关参数的按照不响应/负偏离处理。
4.技术响应栏中经院内评审专家组认定完全复制采购技术参数要求的给予扣减技术分处理。
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