德宏州人民医院自动体外除颤仪

附件1：
A包：
一、参数
1．物理性能：
（1）整机重量（含电池）≤2．6Kg；
（2）设备具备便携把手，具备高便携性；
（3）设备能承受在任何角度由≥1．5m高度跌落后仍完好无损；
（4）主机为不低于IP55的防尘防水设备；
（5）工作温度范围广于等于：-5ºC～50ºC；
（6）工作湿度范围广于等于：5%～95%非冷凝；
（7）主机设备使用寿命≥10年；
（8）可以对设备使用酒精类、双氧水、异丙醇等方式进行清洁及消毒；
2．除颤性能：
（1）采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；
（2）输出能量：最大能量可支持360J；
（3）设备开机时间≤3秒
（4）从开机到200J放电准备就绪用时≤8s；
（5）开始AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s；
（6）具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出对应语音提示施救者；
（7）除颤能量精度≤±10%；
3．CPR心肺复苏：
（1）除颤建议：评估电极片连接情况和患者心电图，以确定是否需要除颤；
（2）在CPR状态下，设备具有CPR节拍器功能，按照AHA/ERC推荐的频率对病人实施胸部按压，并进行通气；
（3）节拍器频率：40cpm～160cpm可变，提供产品使用说明书证明材料；
（4）可配心肺复苏传感器，提供实时按压质量反馈，显示深度、回弹等数据；
（5）深度：0～8cm，提供产品使用说明书证明材料；
4．除颤电极片：
★（1）有效期：≥5年，提供电极片实物图片；
（2）在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率；
（3）具有电极片粘贴方式示意图；
（4）粘贴电极片时根据施救者响应速度，智能提示长短不同的语音信息。电极片连接异常时有语音提示；
（5）具有电极片连接状态自检功能和报警提示；
（6）可自动识别电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量；
（7）可识别电极片有效期，检测到电极片快过期时给出报警提示；
（8）电极片按压反馈功能：设备可监测按压频率，当按压频率不规范时，可提供反馈；
5．电池：
（1）在室温温度环境下，电池有效期≥5年，提供电池标签实物图；
（2） 至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗，提供产品使用说明书证明材料；
（3）可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可支持10次200J除颤充放电；
（5）提供≥4200mAh一次性免维护电池，可选配≥6200mAh一次性免维护电池，提供产品使用说明书证明材料；
5．操作：
（1）根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应嘈杂环境下使用；
（2）具有中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文；
（3）成人/儿童患者类型可快速切换；
（4）设备支持开盖开机，为避免误操作，设备主机操作面板上，操作按键数量≤3个，提供机器操作面板实物图证明；
6．数据传输和存储：
（1）设备的内部存储容量不小于1GB，可存储至少1000份自检报告；
（2）具备录音功能，可保存≥60分钟抢救现场录音；
（3）可存储抢救记录数据，ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（包括急救时间、CPR 持续时间、放电次数、除颤能量等）；
（4）支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据；
★（5）支持车载，直升机和固定翼飞机环境使用；
7．设备维护与自检：
（1）具备自检功能：具有开机自检、每天自检、每月、每季度自检功能；
（2）自检内容包括控制模块、电极片失效日期、治疗模块、电源模块、1J放电、360J放电、喇叭等多项检测，提供使用说明书证明材料；
（3）提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯彩色显示设备状态。
8.投标人须列出详细配置清单
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附件2：  技术参数偏离表 
请各供应商根据所投产品参数，对照采购技术参数要求认真、逐项、如实填写                                                    
	序号
	采购技术参数要求
	投标文件技术响应
	偏离概述

	1
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	...
	
	
	

	
	
	
	


注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件技术响应栏”一列中写明技术参数。
2.序号应对应该产品在技术参数中的序号。
3.供应商所供的参数信息必须要与设备技术支持资料（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等）一致，后附产品技术资料，不提供又无法证明相关参数的按照不响应/负偏离处理。
4.技术响应栏中经院内评审专家组认定完全复制采购技术参数要求的给予扣减技术分处理。
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